## zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ANALIZATOR ELEMENTARNY CHNS-O 1. Automatyczny analizator elementarny do oznaczania pierwiastków C, H, N, S w jednym cyklu analizy + zestaw startowy zużywalnych materiałów eksploatacyjnych na ok. 700-1000 analiz do oznaczania pierwiastków C, H, N, S z jednej naważki w próbkach chemicznych związków organicznych i nieorganicznych, nanozwiązków węglowych, grafitowych, katalizatorach, paliwach stałych i ciekłych (węgiel, koks, torf, biomasy, oleje wszelkiego rodzaju, produkty pirolizy węgla, gliceryna, smoły), polimerach, klejach, materiałach wysokoenergetycznych, próbach środowiskowych, związków o konsystencji ciał stałych i cieczy (z zastosowaniem specjalnej prasy do szczelnego zamykania kapsułek), substancji niejednorodnych, wrażliwych i o dużym stopniu lotności. 2. Wymagane wyposażenie dodatkowe: • Mikrowaga analityczna o rozdzielczości odczytu 0,001 mg (Mettler) z funkcją i skonfigurowaniem programowo-sprzętowym do automatycznego przekazywania danych wagowych próbek do oprogramowania użytkowego analizatora CHNS. • Jonizator antystatyczny (Mettler) z bramką jonową do usuwania nadmiaru jonów z naważki, elementów mikrowagi i otoczenia. • Stolik wagowy antywibracyjny z wewnętrznym blatem kamiennym lastryko pod mikrowagę na amortyzatorach gumowych i z zewnętrznym pomocniczym blatem roboczym laminowanym MDFdo analizatora. • Reduktor butlowy na hel, 2-stopniowy z zaworem odcinającym do gazów o czystości analitycznej ze stalową membraną regulacyjną i korpusem chromowanym, | 38434560-9 | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
przystosowany do instalacji gazowej analizatora. • Reduktor butlowy na tlen, 2-stopniowy z zaworem odcinającym do gazów o czystości analitycznej ze stalową membraną regulacyjną i korpusem chromowanym, przystosowany do instalacji gazowej analizatora. • Tłocznik formujący do kompaktowania próbek do postaci „pastylek” o średnicy min. 10 mm. • Praska do gazoszczelnego kapsułkowania próbek ciekłych w kapsułkach cynowych lub srebrnych o pojemnościach od 0,025 do 1,0 ml w warunkach zamkniętej komory anerobowej z rękawicami (typu glove-box) z systemem przepłukiwania kapsułek gazem inercyjnym • Kapsułki cynowe grubościenne cylindryczne do gazoszczelnego zamykania za pomocą praski na 2000 sztuk. • Zestaw dodatkowych materiałów eksploatacyjnych (poza zestawem startowym do aparatu) do oznaczania CHNS na dodatkowe 2000 analiz (rury kwarcowe, wypełnienia katalizatorów, reduktorów, absorbentów, uszczelki, materiały do pakowania próbek, itp.) • Zestaw komponentów zużywalnych do analiz próbek z fluorem (ok. 1000 analiz). • Dedykowana przez producenta jednostka obliczająco-sterująca do analizatora z procesorem aktualnie oferowanym na rynku, zapewniający jednoczesną pracę w systemie operacyjnym Windows Pamięć RAM min 8 GB (2 x 4096 MB) - Porty USB – min 4 szt - Mysz USB optyczna, klawiatura - Monitor płaski LCD o przekątnej ekranu 21”, wyjścia DVIi HDMI. Okablowanie do połączenia PC, monitora. 3. Oznaczanie C,H,N,S z tej samej naważki spalonej w tym samym cyklu analizy w kwarcowej rurze spalań z katalizatorem. 4. Automatyczne podanie po zakończeniu analizy wynikowych stosunków C/N i C/H.
5. Wbudowany w aparacie podstawowym automatyczny podajnik próbek z jednopoziomową platformą na próbki min. 60-pozycyjną o pojemności gniazd na próbki o objętości min. ok 1 cm3 umożliwiający analizę większych objętościowo (50 – 300 mg) próbek skompaktowanych w tabletki o średnicy min. 10 mm, możliwość ponownego dokładania próbek na zwolnione gniazda podajnika w trakcie wykonywania serii analiz. 6. Zakres wagowy naważek 0,02 mg do min. 50 mg dla substancji organicznej lub do 1,0 g gleby. 7. Podajnik próbek sterowany cichobieżnymi silnikami elektrycznymi, nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem. 8. Podajnik wyposażony w sterowaną elektrycznie śluzę z automatycznym wypłukiwaniem azotu atmosferycznego w trakcie wprowadzania próbki. 9. Wysokotemperaturowe spalanie próbek w folii lub kapsułkach cynowych w kwarcowej rurze spalań (temp reakcji ok. 1700 stopni Celsjusza). 10. Piec pionowy, 2–rurowy wysuwalny na szynach do łatwej wymiany materiałów zużywalnych, zabezpieczony przed oparzeniem w przypadku dotyku. 11. Wydłużona gwarancja na blok piecowy 10 lat. 12. Wysokotemperaturowy układ reakcyjny z oddzielnymi kwarcowymi rurami spalania utleniającego i redukcji tlenków. 13. Grzałki w piecu zasilane bezpiecznym napięciem do 45 V poprzez przekaźniki półprzewodnikowe. 14. Stojak do odstawiania gorących rur, szczypce do ewakuacji tygla, termiczne rękawice ochronne. 15. Stabilizacja i zapewnienie właściwych warunków termicznych w gazowym torze pomiarowym. Cały gazowy tor pomiarowy od spalania do detektora podgrzewany do temp. > 100 stopni Celsjusza celem utrzymania gazów w fazie gazowej (wykluczenie możliwości kondensacji H2O).
16. Elektroniczny wskaźnik, regulator i stabilizator przepływu gazu przez detektor. 17. Podwójny detektor umożliwiający alternatywną pracę z gazem nośnym helem lub argonem. 18. Detektor przewodności cieplnej TCD z stabilizacją termiczną celi pomiarowej i referencyjnej. 19. Pomiar przez detektor całości strumienia gazów uzyskanych po spaleniu próbki a nie tylko wybranej reprezentatywnej ich części. 20. Wydłużona gwarancja na cele detektora do 10 lat. 21. Próg detekcji detektora TCD < 40 ppm. 22. Zakresy oznaczalności dla detektora TCD zdefiniowane w wartości bezwzględnej oznaczanego pierwiastka umożliwiające badanie większych próbek organicznych (do 80 mg) przy większej koncentracji węgla (ok. 50 %C) C: 0,004 – 40 mg H: 0,002 – 3 mg N: 0,001 – 15 mg S: 0,005 – 6 mg 23. Odchylenie standardowe < 0,1% (dla homogennej substancji organicznej). 24. System rozdziału oznaczanych gazów na oddzielnych (dla poszczególnych oznaczanych składników) selektywnych kolumnach absorpcyjnych opróżnianych przez automatyczną desorpcję termiczną w cyklu analizy, gwarantujący selektywny rozdział pików C, H, N , S bez interferencji niezależnie od wielkości próbki i składu matrycy próbki. 25. Możliwość optymalizacji spalania przez zdefiniowanie i zapamiętanie parametrów dozowania tlenu dostosowanych aplikacyjnie do rodzaju i wielkości naważek. 26. Elektroniczny regulator i wskaźnik przepływu tlenu dozowanego do tygla w rurze spalań zgodnie z parametrami ustalonymi w oprogramowaniu dla danego charakteru próbek. 27. Waga : do 70 kg.
28. Zasilanie 230 V z gniazda jednofazowego z bolcem uziemiającym. 29. Układy umożliwiające współpracę z systemem awaryjnego zasilania 30. Pobór mocy max 2 kW. 31. Analizator sterowany przez interfejs USB z komputera PC za pomocą oprogramowania użytkowego w środowisku Windows 32. Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe opcje: • dodatkowy wbudowany w aparacie podstawowym detektor IR do oznaczania śladowych koncentracji siarki o progu detekcji od 2 ppm S (0,0002 mg S) • dodatkowy wbudowany w aparacie podstawowym elektroniczny detektor ECD do oznaczania chloru • możliwość zastosowania układu do przezbrojenia aparatu na oznaczanie tlenu • możliwość zastosowania wymiennego podajnika na fialki z głowicą nastrzykową do automatycznego nastrzykiwania próbek ciekłych • możliwość zastosowania modułu do bezpośredniego oznaczania węgla nieorganicznego TIC w próbkach stałych WYMAGANIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA. 1. Program użytkowy analizatora w jęz. polskim (ew. z przełączalnymi innymi wersjami językowymi ), w środowisku systemu operacyjnego Windows 10 do sterowania, obróbki i archiwizacji danych. 2. Możliwość edycji danych próbek, definiowanie parametrów pracy. 3. Bieżące wskazania na monitorze wartości temperatur pieców i kolumn, ciśnienia, przepływu gazu, pola piku, wartości sygnału detektora TCD, trybu pracy, fazy analizy, stanu pracy analizatora, komunikatów błędów oraz informacji o konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych po przekroczeniu określonej liczby spalań.
4. Graficzne wykresy przebiegów czasowych mierzonych sygnałów (pików), parametrów pracy (ciśnienia, temperatury, przepływów), krzywych kalibracyjnych. 5. Możliwość dokonywania obliczeń statystycznych otrzymanych wyników (wart. średnie, odchylenie standardowe itp.). 6. Możliwość programowalnego i automatycznego trybu przełączenia aparatu po zakończeniu analiz w spoczynkowy stan pracy („uśpienie”) z odciętym dopływem gazu i redukowanymi temperaturami rur reakcyjnych. 7. Możliwość optymalizacji dozowania tlenu w zależności od rodzaju i wielkości próbki. 8. Procedury testów szczelności poszczególnych części układu gazowego aparatu z wyświetleniem na monitorze schematu monitorowanego fragmentu układu i wyników testu. 9. Wyliczanie dziennych współczynników korekcji krzywych kalibracyjnych. 10. Możliwość wyboru sposobu wyliczenia kalibracji wielopunktowej według funkcji liniowych lub nieliniowych dla poszczególnych pierwiastków z możliwością optymalizacji współczynnika korelacji krzywej. 11. Możliwość eksportu danych do oprogramowania LIMS lub innych arkuszy danych (np. Excel). 12. konfiguracja wydruku raportu wyników analiz i wyliczeń statystycznych, parametrów roboczych, współczynników kalibracji , przebiegów graficznych i krzywych kalibracyjnych. 13. Wyświetlanie i diagnostyka błędów. INNE WYMAGANIA Deklaracja zgodności CE, certyfikat ISO. Instrukcja obsługi w jęz. polskim i angielskim. Dostawa, instalacja, uruchomienie u użytkownika. Szkolenie użytkownika potwierdzone imiennym zaświadczeniem, Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0