Załącznik nr  3A do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Stanowisko do badań wytrzymałościowych materiałów, modeli i elementów konstrukcyjnych wraz z oprzyrządowaniem i zestawem oprogramowania do zautomatyzowanego sterowania przebiegiem próby, automatycznej rejestracji wyników pomiarów, ich analizy w trakcie wykonywania próby oraz po jej zakończeniu

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5 000 kN wraz z oprzyrządowaniem do badania materiałów, modeli 
i elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu

Parametry techniczne oraz minimalne wymagania dla maszyny wytrzymałościowej:

- obciążenie: siła od 0 do 5 000 kN (pełny zakres),

- zgodność z wymaganiami PN-EN 12390-4,

- klasa maszyny 1,

- dokładność we wszystkich zakresach lepsza niż: +/- 1 %,

- zasilanie 400 V lub 230 V, 50 Hz,

- sterowanie i kontrola pracy urządzenia: za pomocą terminala komputerowego stanowiącego integralną część urządzenia lub z poziomu komputera PC wyposażonego w oprogramowanie sterujące i analityczne,

- język sterowania: polski,

- wolnostojąca rama nośna o konstrukcji kolumnowej, składająca się z 4 kolumn o wysokiej sztywności,

- wymiar pionowy przestrzeni roboczej (przestrzeń pomiędzy płytami ściskającymi): od 0 do min. 400 mm,

- wymiar poziomy przestrzeni roboczej (przestrzeń pomiędzy kolumnami): min. 350 mm,

- przesuw tłoka (skok roboczy): min. 50 mm,

- płyty ściskające („stoliki ściskające”) o średnicy min. 300 mm, płyta dolna z naniesionymi znacznikami zapewniającymi wyśrodkowanie próbki i jej osiowe umieszczenie w maszynie,

- przeguby kulowe umożliwiające osiowe przyłożenie siły: min. jeden,

- możliwość precyzyjnego sterowania przyrostem obciążenia badanej próbki (materiału, modelu, elementu konstrukcyjnego) w czasie, tj. możliwość sterowania prędkością przyrostu obciążenia w czasie,

- możliwość zaprogramowania przebiegu obciążenia w czasie, w tym możliwość zatrzymywania i wznawiania testu w dowolnym momencie,

- możliwość precyzyjnego sterowania przyrostem przemieszczenia/odkształcenia badanej próbki (materiału, modelu, elementu konstrukcyjnego) w czasie, tj. możliwość sterowania prędkością przemieszczenia tłoka w czasie,

- możliwość przeprowadzenia badań zgodnie z wymaganiami PN-EN 12390-3 i PN-EN 12390-6 oraz badań próbek materiałów o innych wymiarach i kształcie,

- zapewnienie szybkiego powrotu do określonych ustawień początkowych,

- wyposażenie maszyny w wyłącznik bezpieczeństwa oraz system ochrony przed przeciążeniem oraz uszkodzeniem elementów maszyny,

- wymagane jest dostosowanie stanowiska badawczego do jego rozbudowy o dodatkowe moduły do przeprowadzenia badań tj.:

- przyłączenia dodatkowych maszyn wytrzymałościowych (min 2 ram badawczych o zróżnicowanej konstrukcji, w tym między innymi modułów: do badania modeli i elementów konstrukcyjnych o długości min. 150 ÷ max. 500 cm oraz o szerokości i wysokości minimum 100 cm, do badania materiałów, modeli i elementów poddanych wielopunktowemu zginaniu, rozciąganiu, ściskaniu), których:

- zasilanie i sterowanie realizowane byłoby przez elementy głównego stanowiska badawczego,

- oprogramowanie (po ewentualnym uaktualnieniu wynikającym z parametrów realizowanych oznaczeń) stanowiłoby oprogramowanie głównego stanowiska badawczego,

- rozbudowy skomputeryzowanego systemu pomiaru, gromadzenia i analizy danych pomiarowych do minimum 16 autonomicznych, peryferyjnych urządzeń rejestrujących różnego typu (z kalibracją na każdym kanale) nie będących na wyposażeniu standardowym stanowiska,

- pożądanym jest wyposażenie maszyny wytrzymałościowej w dodatkowy monitor przeznaczony do bieżącego podglądu rejestrowanych zjawisk.

Ukompletowanie stanowiska:

- zestaw komputerowy stanowiący element układu sterującego i analitycznego, o parametrach dostosowanych do obsługi stanowiska do badań wytrzymałościowych oraz zapewniający możliwość przeprowadzenia analiz i opracowanie zarejestrowanych wyników pomiarów w skład którego wchodzą: jednostka centralna (minimalne parametry techniczne: procesor, który ułatwi obsługę maszyny i programu do zbierania i przetwarzania danych  o prędkości min. 3,2 GHz; dysk - min. 750 GB, pamięć min. - 16 GB DDR3, karta sieciowa, napęd DVD RW, złącza zewnętrzne - min.: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HDMI, RJ-45, RS-232, system operacyjny wymagany przez oprogramowanie stanowiska - polska wersja językowa), monitor 24” (FULL HD 1920x1080, szeroki kąt oglądania), klawiatura, mysz optyczna, drukarka laser kolor A4 (rozdzielczość w kolorze 2400x600 dpi, szybkość druku w czerni 20 str/min, złącze USB 2.0),

- osłona ochronna (bezpieczeństwa) zgodna ze znakiem CE, stanowiąca wyposażenie maszyny wytrzymałościowej, skutecznie zabezpieczająca przed rozlotem odłamków badanych próbek,

- wyposażenie stanowiska do badań wytrzymałościowych w skomputeryzowany system pomiaru, gromadzenia i analizy danych pomiarowych z minimum 6 urządzeń peryferyjnych (z kalibracją na każdym kanale oraz zapewnieniem możliwości podłączenia i kalibracji „nowych” czujników pomiarowych przez użytkownika końcowego), w tym czujników przemieszczeń i ekstensometrów różnego typu,

- komplet ram pozycjonujących do wykonania badań zgodnie z PN-EN 12390-6,

- komplet płyt redukcyjnych umożliwiających badanie próbek w pełnym zakresie wynikającym z wymiarów przestrzeni roboczej,

- zestaw materiałów do bieżącej konserwacji stanowiska w okresie objętym gwarancją, wynikających z instrukcji użytkowania,

- dokumentacja stanowiska, w tym instrukcja/instrukcje obsługi w języku polskim,

- skrzynie/kasety/walizki transportowe przeznaczone do przechowywania dodatkowego wyposażenia maszyny wytrzymałościowej.

Oprogramowanie

- język oprogramowania: polski,

- oprogramowanie stanowiska badawczego powinno zapewniać zautomatyzowanie sterowania przebiegiem próby/prób, automatyczną rejestrację wyników pomiarów, ich analizy w trakcie wykonywania próby oraz po jej zakończeniu, archiwizację i eksport wyników pomiarów w minimum podstawowych formatach (w tym bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF), tworzenie raportów w formatach zgodnych minimum z MS Office,

- maszyna wytrzymałościowa powinna być wyposażona w oprogramowanie sterujące umożliwiające autonomiczne jej wykorzystanie, w tym umożliwiające bieżący podgląd zarejestrowanych procesów, uzyskanie niezbędnych danych z bieżących pomiarów, przeprowadzenie uproszczonej analizy wyników rejestracji,

- oprogramowanie zestawu komputerowego powinno umożliwiać akwizycję (pobór) danych z każdego źródła (obsługa wielu formatów), wymianę danych pomiarowych (w tym zapewniać ich import w takiej samej strukturze, która zapewnia wyeliminowane ryzyka utraty jakiejkolwiek informacji mogącej mieć wpływ na końcowe wyniki badań), odtwarzanie przebiegów z wcześniej przygotowanych plików, analizę oraz prezentację danych oraz wyników analiz, w tym w formie graficznej (między innymi prezentacja graficzna: zmian wybranych parametrów w czasie, zmian pomiędzy wybranymi parametrami),

- oprogramowanie stanowiska musi zawierać gotowe procedury do przeprowadzenia testów zgodnie z wymaganiami PN-EN 12390-3 i PN-EN 12390-6, powinno umożliwiać automatyczne obliczenie i prezentację parametrów badanych próbek (zgodnie z wymaganiami PN-EN 12390-3 i PN-EN 12390-6) oraz próbek materiałów o innych wymiarach i kształcie,

- oprogramowanie stanowiska powinno zapewniać możliwość zaprogramowania min. 30 różnych procedur testowych (nie wliczając w to procedur, o których mowa wyżej) i ich stosowania,

- oprogramowanie stanowiska badawczego powinno zapewniać pełną współpracę z oprogramowaniem autonomicznych, peryferyjnych urządzeń rejestrujących nie będących na wyposażeniu standardowym stanowiska,

- zaproponowana wersja oprogramowania stanowiska badawczego (oprogramowanie maszyny wytrzymałościowej oraz oprogramowanie stanowiska komputerowego) powinna posiadać możliwość jego rozbudowy o kolejne moduły (w zależności od potrzeb badawczych) oraz uzyskania kolejnych wersji apgrade (aktualizacja oprogramowania).

- dokumentacja oprogramowania, w tym instrukcja/instrukcje/podręczniki obsługi powinna być w języku polskim.

Dodatkowe wymagania

W ramach dostawy stanowiska:

- wymagane jest:

- wykonanie dostawy, montażu, instalacji oprogramowania oraz uruchomienia funkcjonalnego całego systemu stanowiska badawczego przez Oferenta we wskazanym miejscu,

- wykonanie w ramach uruchomienia maszyny wzorcowania wraz z wystawieniem stosownych świadectw, w tym dołączenie do stanowiska świadectwa wzorcowania PCA,

- dołączenie do stanowiska deklaracji CE zgodności z Dyrektywą Maszynową 
EEC 89/392 z późn. zm.,

- dołączenie do stanowiska certyfikatu twardości, płaskości, chropowatości zgodnie z EN 12390,

- przedstawienie przez Oferenta wariantów możliwości rozbudowy stanowiska badawczego oraz opisu i parametrów proponowanych urządzeń i oprogramowania,

- zorganizowanie i przeprowadzenie przez Oferenta szkolenia w siedzibie Zamawiającego minimum 4 osób, w zakresie umożliwiającym wykorzystanie praktyczne w pełnym zakresie wszystkich możliwości technicznych sprzętu oraz oprogramowania,

- zapewnienie doradztwa technicznego w okresie minimum 3 lat od daty zakupu zestawu,

- zapewnienie serwisu w okresie gwarancyjnym oraz środków eksploatacyjnych do elementów zestawu na koszt Oferenta,

- zapewnienie serwisu w okresie pogwarancyjnym,

- dołączenie do zestawu dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w tym instrukcji i podręczników dotyczących urządzeń oraz oprogramowania w języku polskim,

- pożądane jest:

- zorganizowanie i przeprowadzenie przez Oferenta szkoleń uzupełniających (minimum 1 raz w roku, w okresie 3 lat) w zakresie najnowszych rozwiązań dotyczących wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania.

…………..………………………………..

Pieczątka i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy