## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przedmiotem zamówienia jest zestaw aparaturowy składający się z: a) mieszalnika poziomego wyposażonego w dwa mieszadła typu sigmoidalnego b) napędu mieszadeł umożliwiający regulację szybkości obrotowej c) termostatu umożliwiającego regulację temperatury komory mieszalnika w zakresie 0- 80 °C. d) komputera służącego do zadawania oraz rejestracji parametrów pracy mieszalnika np. zmian temperatury, momentu obrotowego mieszadeł, szybkości obrotowej mieszadeł e) laboratoryjnego przenośnika taśmowegoSpecyfikacja mieszarko-ugniatarki z mieszadłami sigmoidalnymi Mieszalnik poziomy Objętość robocza komory mieszalnika – ok. 500 cm3, objętość całkowita dobrana tak aby zminimalizować objętość martwą. Dwa mieszadła typu sigma wykonane zgodnie ze wskazówkami zamawiającego. Stosunek objętości mieszadeł do komory mieszalnika mieszczący się w zakresie 0,2-0,5. Komora mieszalnika, mieszadła oraz wszystkie elementy mające kontakt z mieszaną kompozycją wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AlSl 316 lub o odporności korozyjnej większej niż podana. Profil dna mieszalnika dostosowany do kształtu mieszadeł (dno typu W). Polerowana wewnętrzna strona komory mieszalnika oraz mieszadła (Ra 1,6) Możliwość kontroli temperatury mieszanej kompozycji (poprzez ściankę aparatu) Komora mieszalnika wyposażona w wymiennik płaszczowy obejmujący min 80% powierzchni roboczej. Zamknięcie górne mieszalnika izolowaną termicznie pokrywą. Pokrywa wyposażona w zawór bezpieczeństwa przy | 43412000-4 | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
wzroście ciśnienia powyżej 2 bar. Możliwość demontażu mieszadeł w celu wydobycia kompozycji i konserwacji układu. Możliwość obrotu komory mieszalnika o 90-180° w celu ułatwienia rozładunku. Napęd mieszadeł Napęd mieszadeł umożliwiający płynną regulację obrotów mieszadeł w zakresie 0-80 obr./min. Napęd wyposażony w moduł umożliwiający tzw. miękki start oraz wyhamowanie. Automatyczna zmiana momentu obrotowego mieszadeł pozwalająca utrzymać zadaną szybkość obrotową podczas zmian lepkości mieszanej kompozycji. Maksymalny moment obrotowy ok. 150 Nm. Możliwość zmiany kierunku obrotu mieszadeł. Synchroniczna praca mieszadeł. Wyłącznik awaryjny w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego momentu obrotowego. Wyłącznik awaryjny w sytuacji otwarcia pokrywy podczas pracy. Możliwość odłączenia napędu od komory mieszalnika w celu konserwacji komory. Silnik elektryczny spełniający podstawowe wymagania dyrektywy ATEX. Moc silnika oraz klasa obciążeniowa pozwalająca na nieprzerwaną pracę przez min. 10h. Zasilanie napędu mieszadeł prądem jednofazowym. Termostat Termocykler pozwalający na zadawanie oraz kontrolowanie temperatury płaszcza aparatu z dokładnością do min. 1 °C. Możliwość programowania termocyklera tak aby utrzymywał on zadaną temperaturę mimo zmian temperatury mieszanej kompozycji. Aparat przystosowany do pracy z medium na bazie wody oraz olejów silikonowych.
Izolowane węże (rury) doprowadzające medium do płaszcza aparatu. Zasilanie prądem jednofazowym (AC, 230V). Możliwość zdalnego sterowania termocyklerem za pomocą komputera przenośnego. Zdalne sterowanie Zestaw aparaturowy wyposażony w przewodowe zdalne sterowanie. Długość przewodu łączącego zestaw z komputerem min. 30 m. Złącza elektryczne izolowane umożliwiające pracę w warunkach podwyższonej wilgotności. Interfejsm służącym do sterowania aparatem oraz zapisywania danych pomiarowych może być komputer przenośny. Komputer przenośny pracujący w środowisku MS Windows. Wykonawca zapewnia odpowiednie oprogramowanie oraz stosowne licencje. Mobilność zestawu Zestaw na platformie mobilnej. Szerokość zestawu nie powinna przekraczać 90 cm aby możliwe było przekraczanie standardowych otworów drzwiowych. Komora mieszalnika powinna być zamontowana na wysokości ok 150 cm w celu łatwego operowania nią przez stojącego człowieka. Zestaw umieszczony na kołach o odpowiedniej średnicy umożliwiającej transport zestawu po drogach gruntowych. Przynajmniej dwa koła zestawu wyposażone w hamulec postojowy. Laboratoryjny przenośnik taśmowy Długość taśmy przenośnika1,5 m, szerokość 30 cm. Szybkość przesuwu taśmy w zakresie min. 0,5-5,0 cm/s. Możliwość ręcznej regulacji wysokości odbioru oraz kąta nachylenia taśmy. Odbiór realizowany z wysokości ok 1,5 m. Taśma powinna spełniać podstawowe wymagania dot. odporności na typowe
rozpuszczalniki (aceton, etanol, eter di etylowy, gliceryna itp). Możliwość regulacji napięcia taśmy transportowej. Ograniczniki boczne taśmy transportowej. Przewidywane obciążenie odbieranym materiałem na całej długości taśmociągu to maks. 500 g. Podstawa, rama oraz bęben napędowy przenośnika wykonane z materiałów o podwyższonej odporności korozyjnej (stal nierdzewna, aluminium). Napęd wykonany jako zwarta jednostka zasilana napięciem 230 V. -Szkolenie z obsługi zestawu dla dwóch osób.
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0