## praska
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego | Zdjęcie poglądowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prasa do inkludowania próbek (metalograficznych) "na gorąco", automatyczna, elektrohydrauliczna, przystosowana do pracy z jednym cylindrem. Minimalne parametry użytkowe: 1) sterowanie parametrami pracy urzadzenia: temperatura, ciśnienie, czas grzania, czas chłodzenia; 2) automatyczne odliczanie czasu pozostałego do końca procesu inkludowania; 3) automatyczne wykrywanie rozmiarów cylindra; 4) conajmniej trzy poziomy chłodzenia; 5) minimalna moc układu grzewczego: 1000 W; 6) sygnał dzwiękowy emitowany po zakończeniu procesu inkludowania; 7) sygnalizacja zakończenia procesu przez migające diody LED; 8) minimalny zakres ciśnień prasowania: 50 - 350 bar lub szerszy z krokiem sterowania 20 - 30 bar; 9) minimalny czas grzania i chłodzenia: 1 - 15 min lub szerszy z krokiem sterowania 20 - 50 s; 9) minimalny zakres temperatury nagrzewania: 80 - 180 °C lub szerszy; 10) zasilanie 200 - 240 V / 50-60 Hz; W zestawie wymagane: 1) wbudowany elektroniczny poradnik inkludowania z funkcją automatycznej konwersji parametrów metod inkludowania; 2) wbudowany na czołowej powierzchni obudowy panel z wyświetlaczem LCD o minimalnej rozdzielczości 160x240 informującym o parametrach pracy i z klawiaturą umożliwiającą sterowanie pracą urządzenia; 3) instalacja i uruchomienie urządzenia, podstawowe przeszkolenie praktyczne obejmujące obsługę urządzenia i codzienną, cotygodniową i comiesięczną konserwację oraz przeszkolenie w zakresie wykonywania procesu preparatyki właściwego dla indywidualnych wymagań użytkownika | 38540000-2 | kpl. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Zespół cylindra (dolny i górny tłok), pokryty powłoką zapobiegającą przywieraniu żywicy, średnica cylindra 25 mm - cylinder w pełni kompatybilny z oferowaną prasa z poz. 1 SOPZ |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Zespół cylindra (dolny i górny tłok), pokryty powłoką zapobiegającą przywieraniu żywicy, średnica cylindra 50 mm - cylinder w pełni kompatybilny z oferowaną prasa z poz. 1 SOPZ |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Żywica fenolowa z wypełniaczem z mączki drzewnej, ogólnego zastosowania, do inkludowania na gorąco w prasach, termoutwardzalna, opakowanie zawierające minimum 7,5 kg żywicy |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Żywica fenolowa z węglowym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w prasach, do szybkiego inkludowania oraz do próbek badanych na mikroskopie skaningowym SEM, termoutwardzalna, opakowanie zawierające minimum 7,5 kg żywicy |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
6 | Żywica epoksydowa z mineralnym wypełniaczem do inkludowania na gorąco w praskach, zapewniająca brak zaokrąglenia krawędzi oraz dobrą płaskość powierzchni próbek twardych materiałów, termoutwardzalna, opakowanie zawierające minimum 1 kg żywicy |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Proszek stearynianu, zapobiegający przylepianiu się żywicy do tłoków prasy podczas inkludowania |  | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
8 | Zaciski metalowe do pozycjonowania próbek o wysokości 6 mm - 100 szt. w komplecie |  | kpl. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0 | X