Warszawa, dnia 04.07.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 78/WEL/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 29.06.2017r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„DOSTAWĘ CZTEROPORTOWEGO ANALIZATORA SIECI (VNA) WRAZ Z AKCESORIAMI”

o treści:

Pytanie 1:

Zważywszy na stopień komplikacji oraz zależności parametrów i funkcji prosimy o odpowiedź na pytanie - czy Zamawiający uzna za równoważny i dopuszcza następujący przyrząd

Wektorowy analizator sieci przystosowany sprzętowo do obsługi konwerterów częstotliwości na pasmo do 100GHz o następujących funkcjach i parametrach:

•	Wektorowy analizator sieci na pasmo częstotliwości 10 MHz ÷ 70 GHz;

•	Rozdzielczość częstotliwości 1Hz;

•	Cztery porty;

•	Dwa wewnętrzne wbudowane generatory, elektronicznie komutowane do każdego z czterech portów stosownie do włączanych funkcji pomiarowych. Zapewniają realizację wszystkich pomiarów i funkcji przewidzianych w SIWZ obecnie oraz w przyszłości;

•	Wbudowane wejścia oraz wyjścia bezpośrednie (bezpośredni dostęp do odbiorników i generatorów);

•	Wbudowany BIAS;

•	Obsługa zewnętrznych konwerterów częstotliwości z manualną kontrolą tłumienia;

•	Liczba punktów pomiarowych ustawiana w zakresie od 1 do 100 001;

•	Dokładność częstotliwości nie gorsza niż 1ppm, stabilność temperaturowa nie gorsza niż 0,05ppm (-10º do 70ºC), stabilność roczna nie gorsza niż 0,1ppm/rok;

•	Pasmo pomiarowe ustawiane w zakresie od 1Hz do 15 MHz;

•	Zakres poziomu wyjściowego generatora z uwzględnieniem wbudowanych tłumików generatorów, oraz strat na zewnętrznych zworach (wejścia / wyjścia bezpośrednie):

| Port 2 i Port 4 | Port 1 i Port 3 |
| --- | --- |
| 10 MHz to 50 MHz -80 ÷ +9dBm 50 MHz to 3.2 GHz -80 ÷ +13dBm 3.2 GHz to 10 GHz -80 ÷ +12dBm 10 GHz to 13.5 GHz -80 ÷ +9dBm 13.5 GHz to 16 GHz -80 ÷ +10dBm 16 GHz to 24 GHz -80 ÷ +8dBm 24 GHz to 30 GHz -80 ÷ +7dBm 30 GHz to 32 GHz -80 ÷ +5dBm 32 GHz to 35 GHz -80 ÷ +6dBm 35 GHz to 40 GHz -80 ÷ +1dBm 40 GHz to 50 GHz -80 ÷ +6dBm 50 GHz to 64 GHz -80 ÷ +5dBm 64 GHz to 67 GHz -80 ÷ +4dBm | 10 MHz to 50 MHz -80 ÷ +9dBm 50 MHz to 2 GHz -80 ÷ +13dBm 2 GHz to 3.2 GHz -80 ÷ +9dBm 3.2 GHz to 10 GHz -80 ÷ +11dBm 10 GHz to 13.5 GHz -80 ÷ +9dBm 13.5 GHz to 16 GHz -80 ÷ +10dBm 16 GHz to 24 GHz -80 ÷ +8dBm 24 GHz to 30 GHz -80 ÷ +7dBm 30 GHz to 32 GHz -80 ÷ +5dBm 32 GHz to 35 GHz -80 ÷ +6dBm 35 GHz to 40 GHz -80 ÷ +1dBm 40 GHz to 50 GHz -80 ÷ +6dBm 50 GHz to 64 GHz -80 ÷ +5dBm 64 GHz to 67 GHz -80 ÷ +4dBm |

•	Dokładność poziomu -5 dBm, przy włączonym ALC, bez kalibracji poziomu:

1dB w paśmie 50MHz ÷ 3,2 GHz, 2dB w paśmie 3,2 ÷ 20 GHz,

2,2dB w paśmie 20 ÷ 26,5 GHz, 3dB w paśmie 26,5 ÷ 50 GHz,

3,5dB w paśmie 50 ÷ 60 GHz, 4dB w paśmie do 60 ÷ 67 GHz.

•	Liniowość poziomu wyjściowego dla wszystkich portów, przy wyłączonej automatycznej kontroli poziomu:

- na portach 1 i 3 w zakresie częstotliwości 50 MHz ÷ 67 GHz:

≤ 1,5 dB   przy: Pwy ≥ -20 dBm

≤ 1,7 dB   przy: Pwy ≥ -25 dBm i Pwy < -20 dBm

- na portach 2 i 4:

≤ 1,5 dB   przy: Pwy ≥ -25 dBm, w zakresie 3.2 ÷ 67 GHz

≤ 1,5 dB   przy: Pwy ≥ -20 dBm, w zakresie 500 MHz ÷ 3,2 GHz

≤ 2,5 dB   przy: Pwy ≥ -25 dBm i Pwy < -20 dBm,w zakr. 500 MHz ÷ 3,2 GHz

•	Rozdzielczość nastawy mocy 0.01 dB

•	Dynamika dla IF=10 Hz w konfiguracji wejść / wyjść bezpośrednich, Port 1 lub Port 3 do bezpośredniego wejścia na odbiornik, z uwzględnieniem strat na wbudowanych tłumikach i zworach, wartości typowe:

| 10 MHz to 50 MHz 135 dB 50 MHz to 100 MHz 143 dB 100 MHz to 500 MHz 152 dB 500 MHz to 1 GHz 161 dB 1 GHz to 2 GHz 150 dB 2 GHz to 3.2 GHz 148 dB 3.2 GHz to 10 GHz 151 dB 10 GHz to 13.5 GHz 150 dB 13.5 GHz to 16 GHz 152 dB 16 GHz to 19 GHz 149 dB 19 GHz to 20 GHz 148 dB | 20 GHz to 26.5 GHz 147 dB 26.5 GHz to 30 GHz 138 dB 30 GHz to 32 GHz 136 dB 32 GHz to 35 GHz 137 dB 35 GHz to 40 GHz 132 dB 40 GHz to 43.5 GHz 131 dB 43.5 GHz to 50 GHz 130 dB 50 GHz to 60 GHz 128 dB 60 GHz to 64 GHz 127 dB 64 GHz to 67 GHz 126 dB |
| --- | --- |

•	Złącza: 50 Ω, 1.85 mm, męskie, z zabezpieczeniem mechanicznym

•	Czas pomiaru dla kalibracji TOSM:

- pasmo 10 ÷ 20 GHz, IF 600 KHz, TOSM:

201 punktów typowo 46,9 ms

1 601 punktów typowo 60,2 ms

- pasmo 10 MHz ÷ 67 GHz, IF 600 KHz, TOSM:

201 punktów typowo 117 ms

1 601 punktów typowo 195 ms

•	Czas transferu danych dla 201 punktów pomiarowych: GPIB: 4.6ms, LAN: 1ms

•	Dokładność pomiaru współczynnika transmisji (IF = 10Hz, Pwy = -5 dBm):

10 MHz ÷ 50 MHz 	≤ 0,159dB	≤ 1,047º

50 MHz ÷   2 GHz 	≤ 0,128dB	≤ 0,845º

2 GHz ÷ 10 GHz	≤ 0,099dB 	≤ 0,655º

10 GHz ÷ 20 GHz	≤ 0,094dB	≤ 0,619º

20 GHz ÷ 35 GHz	≤ 0,1dB	             ≤ 0,663º

35 GHz ÷ 50 GHz	≤ 0,093dB	≤ 0,616º

50 GHz ÷ 60 GHz	≤ 0,121dB	≤ 0,801º

60 GHz ÷ 67 GHz	≤ 0,137dB	≤ 0,903º

•	Dokładność pomiaru współczynnika odbicia IF=10 Hz, Pwy = -5 dBm, w paśmie 50MHz – 67GHz:  ≤ 0,033 dB  i  ≤ 0,218°

•	Stabilność krzywej (szum krzywej S11), wartość RMS @ -5 dBm, IF = 1kHz:

50 ÷  100 MHz	0,004 dB

0,1 ÷ 26,5 GHz	0,002 dB

26,5 ÷    67 GHz	0,003 dB

•	Pomiary w dziedzinie czasu, pomiary urządzeń z przemianą częstotliwości (niezależne przestrajanie źródeł oraz odbiorników pomiarowych).

•	Możliwość instalacji następujących funkcji bez ingerencji w konfigurację sprzętową:

Pomiar współczynnika szumów

Pomiar w trybie w pełni różnicowym

Możliwość definiowania wzajemnych relacji fazy i amplitudy dla wewnętrznych generatorów

Pomiar względnego i bezwzględnego opóźnienia czasowego mikserów

Wektorowy pomiar strat wtrąceniowych i współczynnika odbicia mieszaczy

Pomiar współczynnika szumów urządzeń z przemianą częstotliwości

•	Interfejsy / złącza: 1 x LAN, 2 x IEC/IEEE (GPIB), 4 x USB 2.0, do podłączenia zewnętrznych konwerterów częstotliwości z manualną kontrolą tłumienia, wejście 10 MHz, wyjście 10 MHz, do podłączenia monitora: 15-pin mini D-Sub oraz Mini DisplayPort

•	Wbudowany wyświetlacz, przekątna min. 26.3cm, kolorowa matryca aktywna LCD, rozdzielczość min. 1024 x 768,

•	Zasilanie: AC 100 ÷ 120V lub AC 220 ÷ 240V, 50/60/400 Hz, przełączane automatycznie.

•	Wyposażenie dodatkowe:

4 sztuki precyzyjnych, stałofazowych kabli pomiarowych, złącza od strony EUT 2.4mm(m), długość mim. 60cm; kąt zgięcia 90° ≤ 64mm; straty wtrąceniowe @50GHz <3,3dB; straty odbiciowe ≥15dB; stabilność amplitudowa @50GHz <0,1dB; stabilność fazowa @50GHz<8°

Precyzyjny zestaw kalibracyjny, mechaniczny, DC-50 GHz, złącza 2.4 mm żeńskie i męskie, TOSM, drewniane etui;

•	Dokument kalibracji ISO17025 dla analizatora i dla kitu kalibracyjnego uzyskany na podstawie przeprowadzonego wzorcowania w akredytowanym laboratorium

•	Szafa typu RACK 19”, wysokość dopasowana do umieszczenia urządzeń 32U, tylne drzwi z panelem przejściowym na kable, zestaw linek uziemiających, pokrywa górna zamknięta, boki zamknięte, zestaw śrub i szyn do montażu 8 urządzeń. Stojak wyposażony w moduł mobilny, umożliwiający łatwe przemieszczanie po podłodze, moduł oświetleniowy i wentylacyjny z 2 wentylatorami.

•	Dokumentacja zawierająca opis komend zdalnego sterowania przez interfejs LAN i GPIB. Dokumentacja zawiera przykładowe procedury zdalnego sterowania urządzenia w języku C++.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający po zapoznaniu się z przedstawioną w zapytaniu specyfikacją techniczną proponowanego urządzenia dopuszcza przyrząd o przedstawionych wyżej parametrach technicznych.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RJ) 261 83 97 63