## Analizator widma
I | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | NAZWA PRODUCENTA I OZNACZENIE PRODUKTU OFEROWANEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Analizator widma, pracujący w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 3,2 GHz (z generatorem śledzącym instalowanym fabrycznie), o przekątnej ekranu LCD nie mniejszej niż 8" parametrach technicznych nie gorszych niż: zakres częstotliwości od ok. 9kHz do 3,2GHz; rozdzielczość częstotliwości nie mniej niż 1 Hz; niedokładność pomiaru poziomu mniejsza od 1,0 dB; częstotliwość referencyjna 10 MHz; minimalne pasmo rozdzielcze (na poziomie -3 dB ) (RBW) od 10 Hz do 1 MHz (w zależności od ustawionej sekwencji); szum fazowy mniejszy niż -90 dBc/Hz (przy odstępie 10 kHz odstępie częstotliwości); generator śledzący pracujący w zakresie częstotliwości do 3,2 GHz (przemiatanie od 100 Hz do 3,2 GHz); początkowa dokładność kalibracji mniejsza niż 1 ppm; współczynnik starzenia mniejszy niż 2 ppm/rok; pasmo filtru video(na poziomie -3dB) od 1 Hz do 3 MHz (w zależności od ustawionej sekwencji); okres przemiatania częstotliwości dla zakresu pomiarowego nie mniejszego od 100 Hz – od 1 ms do 3200 s; niepewność ustawienia zakresu pomiarowego nie większa niż 5%; pamięć: min. masowa z wykorzystaniem dysku typu flash (wewnętrzny); ekran LCD o przekątnej 8” i rozdzielczości min. 800x480; interfejsy komunikacyjne: USB Host, złącze gniazdo typu A protokół wersja min. 2.0; USB Device, złącze gniazdo typu B protokół wersja min. 2.0; LAN LXI core 2011 device 10/100Base, RJ-45; wejścia / wyjścia (wersja minimalna): wejście RF, impedancja 50 Ω (nom.) typ złącza N, żeńskie; wyjście generatora śledzącego, impedancja 50 Ω (nom.) typ złącza N, żeńskie; gniazdo wewnętrznego sygnału odniesienia: częstotliwość 10 MHz, poziom wyjściowy +3 dBm do +10 dBm, impedancja 50 ohm, typ złącza: N, żeńskie; gniazdo zewnętrznego sygnału odniesienia: częstotliwość 10 MHz+/- 5 ppm, poziom wyjściowy o dBm do +10 dBm, impedancja 50 ohm, typ złącza: N, żeńskie; gniazdo zewnętrznego sygnału wyzwalania: impedancja 1kΩ typ złącza BNC, żeńskie; waga: nie większa niż 5,5 kg | 38433300-2 | szt. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0