Załącznik nr 1 do SOPZ

Specyfikacja techniczna urządzenia:
Mikroskop cyfrowy do obserwacji struktury zgładów materiałowych oraz do bezstykowych pomiarów profili, chropowatości powierzchni i grubości warstw dla szerokiej gamy materiałów o złożonych kształtach wraz z wyposażeniem

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane (w przypadku minimalnych parametrów technicznych należy wpisać parametry urządzenia oferowanego/ w przypadku wymagań użytkowych należy wpisać odpowiednio: „posiada”, „spełnia”) |
| --- | --- | --- |
| Kamera mikroskopu |
| Element odbioru obrazu |
|  | Min. 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS |  |
|  | Liczba klatek na sekundę: min. 50 klatek/sek. | …….. klatek/sek. |
|  | Rozdzielczość w zakresie nie mniejszym niż od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion) do 18 milionów pikseli 4800 (poziom) x 3600 (pion) w trybie x3 CMOS | rozdzielczość ………….. mln pikseli, …………….. (poziom) x …………… (pion) |
|  | Funkcja przesunięcia sensora w trakcie wykonywania ekspozycji |  |
|  | Funkcja HDR na żywym obrazie oraz High HDR |  |
|  | Możliwość demontażu kamery wraz z obiektywem z podstawy mikroskopu |  |
|  | Możliwość obserwacji kontaktowej |  |
|  | Długość kabla łączącego kamerę z obiektywem co najmniej 1.5 m |  |
|  | Możliwość zamontowania baroskopów lub endoskopów do kamery przez złącze C |  |
| Jednostka sterująca - monitor LCD / komputer |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 23" min. 1920 x 1060 | wyświetlacz …….. cali, …….…… x …….….. |
|  | Format obrazu: JPEG (z kompresją), TIFF (bez kompresji) |  |
|  | 2 karty graficzne w celu przesyłu obrazu optycznego na obraz cyfrowy w wysokiej jakości |  |
| Konsola do jednostki sterującej |
|  | Dedykowana do mikroskopu konsola z możliwością automatycznej kontroli osi XY za pomocą joysticka oraz kontroli osi Z z dwoma pokrętłami sterującymi (do szybszego oraz wolnego sterowania osią Z) |  |
|  | Konsola powinna posiadać skróty do głównych funkcji mikroskopu |  |
| Źródło światła dla kamery |
|  | Lampa LED – oświetlenie pierścieniowe, wychodzące z jednostki sterującej: min. 5700 K, żywotność min. 30 000 godzin | Lampa LED …………… K, żywotność …………………… godzin |
|  | Regulowane położenie kątowe źródła światła w celu zapewnienia obserwacji wykonanych zdjęć pod różnym kątem oświetleniowym |  |
| Interfejsy sterownika |
|  | Co najmniej 2 wyjścia USB 3.0 oraz co najmniej 4 wyjścia USB 2.0 stanowiące integralną część urządzenia | Wejścia USB 3.0: …………, Wyjścia USB 2.0: …………….. |
|  | Wyjście LAN oraz możliwość połączenia mikroskopu z serwerem zewnętrznym |  |
| Oprogramowanie |
|  | Możliwość nagrywania obrazu w ruchu, tworzenia modeli 3D oraz pomiarów 3D w czasie rzeczywistym (nie dłużej niż 10 sekund) | Czas nagrywania obrazu: …………….sekund |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów wysokości na profilach z automatycznym wykrywaniem najwyższych i najniższych punktów oraz funkcją mierzenia wysokości między konkretnymi punktami na profilu |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwód, długość szerokość) bazujące na kontraście bieli lub koloru. |  |
|  | Możliwość automatycznych pomiarów powierzchni obrazu 2D (pole, obwód, długość, szerokość), bazujących na kontraście bieli lub koloru |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie co najmniej 2 i nie więcej niż 9 obrazów w celu porównania |  |
|  | Możliwość wpisywania komentarzy i znaczników |  |
|  | Funkcja usuwania blasku podczas wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów |  |
|  | Funkcja usuwania odbicia z pierścienia oświetleniowego |  |
|  | Funkcja łączenia obrazów w osiach XY min. 20 000 x 20 000 pikseli (tzw. stitching) | Funkcja łączenia obrazów w osiach XY …………………. x ………………… pikseli |
|  | Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu pozwalająca wykonać zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio zdjęciu |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do mikroskopu |  |
|  | Oprogramowanie do usprawnienia nawigacji. Podgląd makro i mikro obserwowanej próbki jednocześnie na obrazie. |  |
|  | Możliwość transferu danych obrazu pomiędzy mikroskopem a komputerem PC |  |
|  | Oprogramowanie bez limitu instalacji na PC |  |
|  | Możliwość wyeksportowania modelu 3D do formatów .STL, .STEP, .ASCII, .CSV w celu dalszej analizy np. w programie typu CAD |  |
| Funkcje pomiarowe oprogramowania |
|  | Możliwość pomiaru odległości, kąta i promienia |  |
|  | Możliwość automatycznego zliczania obszaru na podstawie np. różnic kontrastu, koloru |  |
|  | Pamięć – zapis w formacie CSV |  |
|  | Funkcja pomiaru wysokości na modelu 3D |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi |  |
|  | Funkcja pomiaru objętości próbek |  |
|  | Funkcja pomiaru chropowatości liniowej (Ra, Rz i Rt) i powierzchniowej (Sa, Sz ), zgodne z ISO 4287:1997 (JIS-B0601:2001), ISO 25178 |  |
|  | Funkcja określania punktów charakterystycznych na detalu do automatycznego wykonywania serii zdjęć 3D |  |
|  | Wyświetlanie skali na ekranie, w celu łatwego określenia wielkości detali |  |
|  | Funkcja nakładania pomiarów 2D (punkty, linie) na kolejne obrazy |  |
|  | Analiza zanieczyszczeń na sączkach zgodna z ISO 16232, VDA 19 |  |
|  | Analiza i zliczanie ziaren na zgładach metalograficznych (udział procentowy, wielkość ziaren), zgodne z ISO 643 |  |
|  | Pomiary wysokości na złożonym obrazie 2D |  |
| Obiektywy |
|  | Powiększenie w przedziale 100-1000x o odległości roboczej 20mm o skokach stałych 100,200,300,500,700,1000x |  |
|  | Pole widzenia 3mm x 2mm ( powiększenie 100x ), oraz 0,3mm x 0,2mm (powiększenie 1000x) |  |
|  | Obiektyw z oświetleniem w jasnym, ciemnym polu oraz mix oświetleń jasnego i ciemnego pola |  |
|  | Możliwość zamontowania filtrów Polaryzacji do oświetlenia koaksjalnego oraz pierścieniowego |  |
|  | Możliwość zamontowania kontrastu nomarskiego |  |
|  | Filtr iluminacji bocznej (10 stopni) |  |
|  | 2 Dyfuzory oraz adapter kontaktowy |  |
|  | Obiektyw z możliwością pochylania min 60 stopni na statywie |  |
|  | Obiektywy kompatybilne z nowymi modelami mikroskopów w przypadku modernizacji |  |
|  | Czujnik automatycznego wykrywania powiększeń |  |
| Podstawa mikroskopu |
|  | Kąt obrotu od 0° do 90° z blokowaniem w pozycji pionowej |  |
|  | Obserwowany obraz powinien pozostać w polu widzenia przy pochylaniu obiektywu i rotacji stolika |  |
|  | Czujnik położenia kątowego obiektywu z podziałką wartości kąta o dokładności wskazań nie większej niż 0,1° |  |
|  | Wymiary minimalne 170 mm x 165 mm |  |
|  | Zakres ruchu osi XY po min. 20 mm w obie strony o rozdzielczości nie większej niż 1 µm |  |
|  | Zakres ruchu motoru Z min. 49 mm, minimalny skok nie większy niż 0,1 µm |  |
|  | Światło przechodzące z możliwością zamontowania filtra polaryzacji |  |
|  | Funkcja zapamiętywania współrzędnych pozycji na statywie podczas obserwacji |  |
|  | Dedykowana do urządzenia płytka kalibracyjna montowana na statywie |  |
|  | Prędkość przesuwu w osi XY co najmniej 20 mm/s |  |
|  | Prędkość przesuwu w osi Z co najmniej 17 mm/s |  |
|  | Możliwość obciążenia podstawy mikroskopu próbką o masie maksymalnej nie mniejszej niż 5 kg | Maksymalna masa próbki nie mniejsza niż:……kg |
| Pozostałe wymagania |
|  | Automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanej do urządzenia płytki kalibracyjnej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obiektywy 250-2500x 20-2000x, 50-500x; 500-5000x, 0,1-50x |  |
|  | Obiektywy, statyw, adaptery, oprogramowanie, konsola muszą pochodzić od jednego producenta | Producent obiektywów ……………… Producent statywów ………………….. Producent adapterów ………………… Producent oprogramowania ……...…………………….. Producent konsoli …………………….. |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanego kontrolera mikroskopu do monitora zewnętrznego przez HDMI lub DVI oraz do rzutnika (projektora) |  |
|  | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie personelu, testowanie i włączenie do eksploatacji |  |
|  | Urządzenie oznakowane wszystkimi niezbędnymi symbolami (piktogramami) związanymi z bezpieczeństwem eksploatacji urządzenia |  |
|  | Certyfikowany wzorzec kalibracyjny dedykowany do mikroskopu |  |
|  | Pokrowiec na mikroskop |  |
|  | Termin dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych od daty zamówienia |  |
| Serwis |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta | Adres serwisu autoryzowanego przez producenta ..…………………………. ..……………………………………….. …………………………………………. |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne realizowane w języku polskim – telefon, email |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania na żądanie zamawiającego, do 7 dni od zgłoszenia potrzeby |  |
|  | Bezpłatny mikroskop zastępczy na czas serwisowania w przypadku awarii, także po gwarancji |  |
|  | Dojazd serwisanta do klienta na zgłoszenie usterek maksymalnie w ciągu 48 godzin w dni robocze |  |
|  | dedykowany konsultant/serwisant na terenie woj. mazowieckiego |  |
|  | Bezpłatna kalibracja sprzętu co najmniej raz w roku w okresie gwarancyjnym |  |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia sprzętu |  |
| Instrukcja |
|  | Dostarczona wraz z urządzeniem, opracowana w języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej na nośniku CD i drukowanej kolorowej |  |

………………………………………………….

Podpis i pieczęć upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy