OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komórki efuzyjnej przeznaczonej do arsenu z wyposażeniem o minimalnych wymaganiach technicznych i ukompletowaniu:.

- Komórka Krakerowa Arsenu S40 VAC500 – 1szt

Model :  Cracker S40 VAC 500 z zaworem

Rezerwuar o objętości: 500 cc

Materiał :  Wałek Arsenu

Fillamenty grzejne : dwa

Typ fillamentu : drutowy

Port montażowy : CF40

Długość w próżni : 283,5 mm

Srednica zewnętrzna : 36,4 mm

Termopara typu : podwójna typu C

- Flansza montażowa przejściowa  CF40T-CF63-L17,5 – 1szt

Typ flanszy: prosta CF40T-CF63-17,5

Port montażowy flanszy : CF40T (gwintowany) System Flange: CF63 Length (mm): 17,5

(zawartość: śruby, uszczelki, nakrętki i podkładki)

- Zasilacz  komórki GEN60V-12,5A H 1U 1P – 2szt

Model : DC 60V-12,5A WTL

Szerokość/wysokość: 1/2 19''-1U Max

Moc wyjściowa (W): 750

Moc wejściowa: 85-265 VAC zdalnie sterowane wejście / DC- wyjście

Izolacja elektryczna: nie

Konektor wyjściowe: tak

Komunikacja: wbudowana RS232-RS485

- Uchwyty do zamocowania w szafie elektrycznej 19" dla zasilaczy GEN pozwalający na montaż 1 lub 2 zasilaczy jednocześnie, model: GENH 750W wysokości 1U – 1szt

- Zestaw kabli wygrzewalnych zasilających komórka – zasilacz typu: Cord Cell BK-WTLO8-8-41-Pk-SockO2,5 – 1szt

-Przewód zasilający: BK-WTLØ8-8-41-Pk-SockØ2,5

-Przyłącze komórki: Ø2,5 pin

-Długość (m): 8 max

-Natężenie prądu (A): 41

-Wtyk po stronie zasilacza: WTL Ø8

- Zestaw kabli wygrzewalnych zasilających komórka – zasilacz typu: Cord Cell BK-WTLO8-8-41-2Pk-SockO2,5 – 1szt

-Podłączenie po stronie komórki: 2x Ø2,5 PIN

-Długość (m): 8 max

-Natężenie prądu (A): 41

-Podłączenie po stronie zasilacza: WTL Ø8

-Dedykowany dla rezerwuaru komórki: VAC500

……………………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

- Kable do zewnętrznego sterowania zasilaczami komórki poprzez kontroler temperatury Eurotherm (PID) – 2szt

-Typ konektora po stronie Eurotherm: SW ,

-długość kabla (m): 5

-Typ konektora po stronie zasilacza: DB25 męskie

- Wygrzewalne kable termoparowe typu C długości 11m – 2szt

-Konektor po stronie komórki: HMPW-C-F,

-Konektor po stronie kontrolera: SW

- Zestaw szyn montażowych dla kontrolera PID w szafie elektrycznej długość / szerokość: 800/1000 – 2szt

- Moduł sterownika rozszerzający możliwość podstawowego kontrolera AVP 6504 o opcję kontroli zaworu dodatkowej komórki krakerowej (EXT. AVP 6504 1 CH MOT. 1,3 NM) – 1szt

Zawiera:

- rozszerzenie elektroniki o 1 moduł  AVP 6504

- jedną kartę kontroli silnika krokowego 1.3 Nm

- kabel sterowania 10m łączący zawór VAC z kontrolerem

11) Moduł przesłony bez silnika  dla system C21Dz  - 1szt

12) Silnik przesłony  C21 V6 – 1szt

13) Karta zasilania 24 VDC wraz z kablem o długości 3m montowana w szafie elektrycznej – 1szt

14) Kabel łączący sterowanie przesłoną z szafą elektryczną,  np.  : CORD.CDE.CAC.X67 L5M – 1szt

15) Kabel krańcówek przesłony  - szafa elektryczna, np. : CORD.X2X.LINK.M12M.M12F L0.2M – 1szt

16) Moduł PID typ : E2500 AI2 – 1szt

17) Terminal termopar modułu PID Eurotherm  typ :  E2500 AI2 – 1szt

18) Terminal modułu PID Eurotherm typ :  E2500 AO – 1szt

19) Instalacja – 1szt

20) Materiały wsadowe do testów komórki As – 1 szt

*Urządzenie do epitaksji z wiązek molekularnych Riber Compact 21 DZ wyposażone jest w jedną komórkę krakerową arsenu. Zamawiana komórka będzie stanowiła alternatywę do zainstalowanej komórki w przypadku jej awarii. Dodatkowo, komórka wydłuży okres efektywnego wykorzystania urządzenia bez konieczności rozszczelniania apartury (w trakcie procesów epitaksjalnych komórki arsenowe będą wykorzystywane wymiennie, co dwukrotnie wydłuży czas pracy bez konieczności otwierania urządzenia). Komórka jak i wyposażenie komórki muszą być zgodne z urządzeniem, w którym będzie ona instalowana, dlatego podane są konkretne modele wszystkich elementów.

……………………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

- Dostawa i instalacja:

Instalacja komórki efuzyjnej musi być wykonana przez dostawcę. Wymaga się by instalacja była dokonana przez wykwalifikowany personel techniczny. Podczas instalacji nastąpi weryfikacja wszystkich parametrów deklarowanych przez dostawcę. Po podpisaniu protokołu odbioru rozpoczyna się okres gwarancji.

- Gwarancja:

Komórka efuzyjna wraz z wyposażeniem muszą być objęte gwarancją dostawcy na czas minimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Warunki napraw gwarancyjnych:

Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 72 godz.

Czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni, chyba, że wymagane jest wysłanie części do producenta. W takim przypadku czas gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

……………………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)