Specyfikacja techniczna 
Komora rękawicowa 1-stanowiskowa (2 porty rękawicowe) 
przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu, argonu lub helu, wyposażona w podwójny system oczyszczania atmosfery 
z programowaną regeneracją złóż

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane (w przypadku minimalnych parametrów technicznych należy wpisać parametry urządzenia oferowanego/ w przypadku wymagań użytkowych należy wpisać odpowiednio: „posiada”, „spełnia”) |
| --- | --- | --- |
|  | praca w atmosferze beztlenowej i suchej azotu, argonu i helu |  |
| Wykonanie |
|  | komora wykonana bezszwowo, ze stali nierdzewnej |  |
|  | orurowanie komory oraz jednostki oczyszczającej atmosferę wykonane ze stali wysokostopowej (standard 1.4301 lub 1.4401) |  |
|  | stelaż komory na kółkach jezdnych, w tym minimum 2 kółka z blokadami |  |
| Gabaryty |
|  | całkowite wymiary zewnętrzne łącznie ze śluzą i podstawą: nie większe niż 2000 x 1120 x 2000mm (szer. x gł. x wys.) – podane wymiary maksymalne wynikają z możliwości transportu urządzenia w budynku Zamawiającego |  |
|  | wymiary komory głównej (pow. robocza) nie mniejsze jak: 1200 x 790 x 930mm (szer. x gł. x wys.) |  |
| Funkcje i wyposażenie |
|  | oświetlenie wnętrza komory światłem białym, lampy lub diody zainstalowane poza przestrzenią roboczą (na zewnątrz komory ), wymagana możliwość wymiany oświetlenia przez użytkownika |  |
|  | tylna ściana komory wyposażona w system przesuwanych półek ze stali nierdzewnej (minimum 3 poziomy regulacji położenia półek) |  |
|  | szyba frontowa z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem o grubości 5-10mm |  |
|  | komora posiadająca możliwość całkowitego demontażu szyby frontowej |  |
|  | komora wyposażona w 2 szt. okrągłych portów rękawicowych z pierścieniami uszczelniającymi (rękawice montowane na ścianie (szybie) frontowej) |  |
|  | średnica otworów na rękawice 210-230mm | Średnica otworów na rękawice ……mm |
|  | 4 sztuki rękawic z kauczuku butylowego o grubości 0,4 ÷ 0,5mm, rozmiar L (2 sztuki zamontowane, 2 w zapasie) |  |
|  | 2 sztuki filtru pyłowego HEPA H13, w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze |  |
|  | osiągalna czystość atmosfery roboczej we wnętrzu komory, w układzie dynamicznym zamkniętym ≤ 0,1ppm H2O/O2 | osiągalna czystość atmosfery roboczej ……… ppm H2O/O2 |
|  | dopuszczalne rozszczelnienie układu (mierzone metodą tlenową wg. ISO 10648-2 oraz metodą ciśnieniową wg. ISO 25412): dla każdej metody <0,05% obj./godz. | Dla ISO 10648-2 dopuszczalne rozszczelnienie układu ………. % obj./godz. Dla ISO 25412dopuszczalne rozszczelnienie układu ………. % obj./godz. |
|  | komora z rotacyjną pompą próżniową (olejową) dwustopniową o wydajności nie gorszej niż 12m3/godz, próżnia nie gorsza niż 1x10-3 mbar. Sterownie pracy pompy poprzez sterownik PLC komory rękawicowej. Programowa kontrola pracy pompy (przy aktywacji tej funkcji pompa powinna pracować jedynie podczas regeneracji oraz ewakuacji śluz) | wydajność pompy ……… m3/godz. , próżnia …………x10-3 mbar |
|  | komora wyposażona w system kontroli pomiaru ciśnienia wewnątrz komory, zintegrowany z programowalnym czujnikiem ciśnienia (przetwornik elektryczny suchy) jako zabezpieczenie przed możliwą kontaminacją atmosfery komory parami oleju |  |
|  | funkcja regulacji ciśnienia w komorze za pomocą sterownika oraz za pomocą przycisków nożnych (dołączonych do komory) |  |
| Flansze i przepusty izolowane próżniowo |
|  | komora wyposażona w min. 2 szt. standardowych flansz typu DN 40KF izolowanych próżniowo, flansze zlokalizowane na ścianie tylnej komory |  |
|  | co najmniej 1 przepust izolowany próżniowo do przeprowadzenia kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości co najmniej 2m, instalowany we flanszy DN 40KF |  |
|  | co najmniej 1 przepust izolowany próżniowo do podłączenia gazu (Ø8nmm ) z zaworem kulowym od wewnętrznej strony komory, przepust zainstalowany we flanszy DN 40KF |  |
|  | możliwość instalacji dodatkowych flansz przez autoryzowany serwis lub producenta urządzenia |  |
| Detektory |
|  | komora wyposażona w detektor wilgoci, minimalny zakres wskazań czujnika 0-500ppm, minimalna dokładność odczytu: 0.1ppm, liniowość odczytów min. 0-50ppm, czas reakcji ≤ 150s (0-90%), czujnik zasilany 24V DC, dostarczony z kablem o dł. co najmniej 2m, wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40, dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym | zakres wskazań czujnika ………. ppm, dokładność odczytu …………ppm, liniowość odczytów ……….ppm, czas reakcji …………s (………..%), |
|  | komora wyposażona w detektor tlenu o minimalnym zakresie wskazań 0-1000ppm, minimalna dokładność odczytu: 0.1ppm, liniowość odczytów min. 0-100ppm, czas reakcji ok. 10s (0-90%), czujnik zasilany 24V DC, dostarczony z kablem o dł. co najmniej 2m, wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40, dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym | zakres wskazań czujnika ………. ppm, dokładność odczytu …………ppm, liniowość odczytów ……….ppm, czas reakcji …………s (………..%), |
| Komory wstępne – śluza cylindryczna |
|  | komora wyposażona w komorę wstępną – śluzę cylindryczną, o średnicy wewnętrznej pozwalającej na swobodne umieszczenie wewnątrz urządzenia o wymiarach 200x290x190mm (szer. x gł. x wys.) |  |
|  | przesuwana półka zainstalowana w śluzie o dł. co najmniej 400mm |  |
|  | śluza wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | drzwi śluzy wykonane z anodyzowanego aluminium |  |
|  | śluza wyposażona w różnicowy manometr ciśnienia |  |
|  | śluza zlokalizowana po prawej stronie komory |  |
|  | obsługa śluzy – manualna |  |
| Komory wstępne – mini śluza |
|  | komora wyposażona w komorę wstępną – mini śluzę cylindryczną, wykonaną ze stali nierdzewnej |  |
|  | drzwi śluzy wykonane z anodyzowanego aluminium |  |
|  | komora o śr. wewn. 150-160 mm, długość 400-450 mm |  |
|  | śluza wyposażona w przesuwną półkę |  |
|  | śluza wyposażona w różnicowy manometr ciśnienia |  |
|  | śluza zlokalizowana po prawej stronie komory |  |
|  | obsługa śluzy – manualna |  |
| System oczyszczania |
|  | komora rękawicowa wyposażona w podwójny system oczyszczania gazu regenerujący się automatycznie |  |
|  | mobilna jednostka (wyposażona w dwa reaktory) oczyszczająca atmosferę, zlokalizowana obok komory - lokalizacja pod śluzami. Nie dopuszcza się wariatów konfiguracji komory, gdzie jednostka oczyszczająca jest zintegrowana trwale z komorą rękawicową z uwagi na przenoszone wibracje silnika wentylatora jednostki oczyszczającej na elementy obudowy komory oraz blat roboczy komory. Nie dopuszcza się umieszczenia mobilnej jednostki pod komorą i przed stanowiskiem użytkownika ze względu na wymagane umieszczenie w tym miejscu przycisków nożnych z poz. 19 |  |
|  | zdolność oczyszczania atmosfery wewnątrz komory z tlenu (dla każdego reaktora): min 36dm3 | zdolność oczyszczania atmosfery ……… dm3 |
|  | obecność katalizatora Cu: 2x 4,5kg ±10% | obecność katalizatora Cu…………….. kg |
|  | zdolność oczyszczania atmosfery wewnątrz komory z wilgoci (dla każdego reaktora): min 1350g | zdolność oczyszczania atmosfery ……… g |
|  | obecność złoża (sita molekularnego) ochraniającego katalizator Cu z poz. 43: 2x 5,5 kg ±10% | obecność złoża (sita molekularnego) …………….. kg |
|  | automatyczny proces regeneracji złóż oczyszczających atmosferę z możliwością programowania interwałów pomiędzy kolejnymi procesami regeneracji - regeneracja pierwszego reaktora musi rozpoczynać się automatycznie, w tym czasie funkcję oczyszczania atmosfery i jej cyrkulacji musi przejąć drugi reaktor -nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji, cały proces musi odbywać się automatycznie |  |
|  | funkcja wyświetlania aktualnego statusu regeneracji w postaci komunikatu na panelu kontrolnym komory; minimalne informacje dot. procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia: informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji, informacja o całkowitym czasie pracy reaktora, poborze mocy i parametrach atmosfery |  |
|  | sterownik komory z możliwością regulacji wydajności pracy wentylatora jednostki oczyszczającej skorelowanej z poborem mocy oraz parametrami atmosfery |  |
|  | jednostka oczyszczająca wyposażona w wymiennik ciepła, zainstalowany w jednostce oczyszczającej, przeciwdziałający wzrostowi temperatury w komorze podczas jej pracy |  |
| Sterowanie komorą i zbieranie danych |
|  | komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z panelem kontrolno-sterującym dla użytkownika w formie kolorowego ekranu dotykowego LCD o przekątnej min. 7” | przekątna ekranu dotykowego ……… cali |
|  | interfejs posiadający funkcję synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych umożliwiający sterowanie, programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia w tym bieżący odczyt wskazań wszystkich parametrów komory |  |
|  | dostęp do ustawień sterownika posiada możliwość blokowania hasłem |  |
|  | czytelne oznaczenie kolorami na ekranie panelu kontrolno-sterujący aktualnych statusów systemu (tj. praca, spoczynek, awaria, alarm, praca niestandardowa), dla poszczególnych elementów systemu (zawory, pompy, reaktor oczyszczający, śluzy, detektory) oraz aktualnych procesów (tj. cyrkulacja, regeneracja, oczyszczanie, ewakuacja/napełnianie) |  |
|  | czytelne oznaczenie wartości parametrów systemowych (nie podlegających modyfikacji przez operatora) oraz definiowalnych przez użytkownika |  |
|  | selektywny i dopasowany do trybu pracy użytkownika wybór opcji i parametrów mających wpływ na zużycie energii podczas pracy w zakresie redukcji obrotów wentylatora cyrkulacji, ustalania dopuszczalnego stężenie O2 przy zmniejszonej cyrkulacji, programowe wyłączanie pompy próżniowej oraz wyłączanie oświetlenia w przypadku braku detekcji ruchu w komorze po czasie 15 min |  |
|  | funkcja ustawiania zakresu czasu pracy oraz wyświetlania informacji o planowanych czynności konserwacyjno-serwisowych dla poszczególnych komponentów komory rękawicowej (detektory, pompy próżniowe, itp.) wraz z aktywacją alarmu po ich przekroczeniu |  |
|  | panel kontrolno-sterujący zainstalowany na ruchomym ramieniu przymocowanym do ramy komory rękawicowej celem ułatwienia obserwacji wskazań i odczytów podczas pracy operatora z komorą |  |
|  | funkcjonalność urządzenia w formie aplikacji umożliwiająca za pomocą np.: telefonu komórkowego typu smartfon, tabletu lub przenośnego komputera ciągły i zdalny monitoring statusu komory (w tym: parametrów atmosfery w zakresie stężenia tlenu i wilgoci, wartości ciśnienia), powiadomienie o aktywowanych alarmach oraz przegląd ich historii, informacje oraz przypomnienia o czynnościach serwisowych, kalibracji czujników, wymiany oleju w pompie próżniowej itp., podręcznik on-line dot. podstawowych czynności obsługowych dot. komory rękawicowej niezbędnych do wykonania przez użytkownika |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Zasilanie komory rękawicowej wraz z systemem oczyszczania atmosfery oraz śluzami: 1P 230V/50 Hz |  |
|  | Urządzenie oznakowane wszystkimi niezbędnymi symbolami (piktogramami) związanymi z bezpieczeństwem eksploatacji urządzenia, tabliczka znamionowa zamocowana trwale na korpusie urządzenia, dane o typie urządzenia, numerze seryjnym, rok produkcji itp. |  |
|  | Wymagane dostarczenie deklaracji CE, certyfikatu jakości ISO 9001:2008 producenta systemu w zakresie projektowania, budowy i wytwarzania komór do pracy w atmosferze ochronnej (dokumenty dołączone do dokumentacji przetargowej) |  |
| Wymagane czynności instalacyjne wykonane przez autoryzowany serwis i niezbędne dokumenty |
|  | kwalifikacja instalacyjna (IQ) oraz operacyjna (OQ) |  |
|  | wykonanie atmosfery roboczą z gazem obojętnym (argon) |  |
|  | dokonanie kontroli szczelności wykonanej za pomocą detektora argonowego (w sytuacji gdy gazem roboczym będzie argon) |  |
|  | dokonanie weryfikacji parametrów atmosfery - wymagana zawartość tlenu i wody ≤0.1 ppm |  |
|  | przekazanie Zamawiającemu wypełnionych protokołów (z odczytów poz. 64 i 65 z podaniem numerów seryjnych detektorów użytych do pomiarów testowych) z wykonanej walidacji IQ, OQ - wymagana kontrola parametrów czystości gazu za pomocą pary niezależnych detektorów |  |
|  | przeszkolenie personelu użytkownika |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim na nośniku CD i w wersji papierowej kolorowej zawierająca co najmniej zasady obsługi, przeglądów, konserwacji, bezpieczeństwa eksploatacji |  |