Specyfikacja Techniczna

Kriostat helowy - przepływowy z systemem pompowym oraz układem do kontroli temperatury w obszarze pomiarowym .

- Kriostat optyczny z oknami transmisyjnymi w zakresie bliskiej oraz dalekiej podczerwieni.

- Zakres zmiany temperatury  na zimnym palcu od 9 do 325K. Czas osiągnięcia temp. Docelowej 10K -60 minut.

- Zimny palec o średnicy 1,50 "

- Moc chłodzenia: 7,1 wata przy 20 K (drugi stopień), 16,2 wata przy 80 K (pierwszy stopień)

- Początkowy czas odnowienia: ~ 70 minut do 10 K

- Moc chłodzenia: 6,7 wata przy 20 K (drugi stopień), 13,5 wata przy 80 K (pierwszy stopień)

- Wymagania dotyczące zasilania: 208 / 230VAC, 1-fazowe, 60 Hz, 3,0 kW Specyfikacje przy 50 Hz Para

- 10-metrowych przewodów zasilających i powrotnych,

- Sprężarka chłodzona wodą z pełnym ładunkiem helu o wysokiej czystości gaz

- . Wymagania dotyczące zasilania: 200 V prądu przemiennego, 230/240 V prądu przemiennego, 1 faza, 2,6 kW Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą: 2,7 litra / min przy 4-27 stopni C Rozmiar kompresora: 504 mm x 430 mm x 485 mm wysokości, 75 kg

- Regulator temperatury wyposażony w: Dwa niezależne kanały wejściowe diody / rezystora; Dwie niezależne pętle wyjściowe podgrzewacza (pierwsza pętla 50 W, druga pętla 25 W maks. Lub pierwsza pętla 75 W maks., Druga pętla 1 W maks.); Autotuning PID, dźwiękowy i alarmy wizualne i przekaźniki; równoległe interfejsy komputerowe USB i GPIB (IEEE-488); Kabel do podłączenia do kriostatu

- Wymaganie mocy: 100, 120, 220 lub 240 VAC, (+ 6%, -10%), 50 lub 60 Hz

- Grzałka sterująca 50 Ω i standardowy silikonowy czujnik diodowy temperatury,

- Wysoce wypolerowana aluminiowa osłona promieniowania optycznego zamontowana na pierwszym stopniu

- Standardowa optyczna osłona próżniowa zawierająca kwadratowy dwa bloki okna 3,75 " zaślepiające otwory o średnicy 1,63"(płaszczyzny równoległe, ) i dwa przezroczyste okna KBr o średnicy 1,63 "ze specjalnymi uchwytami

- Osłona oprzyrządowania z jednym 10-stykowym przepustem elektrycznym dla przewodów grzejnika i czujnika temperatury, trzema otworami przelotowymi, zaworem ewakuacyjnym i zaworem bezpieczeństwa

- Standardowy złocony (ponad Ni) miedziany ślepy uchwyt próbki OFHC.

- Oprawka na porcie okna, mająca 5 przepustów TRIAX w przegrodzie z 5 kablami mającymi złączkę TRIAX połączoną na przejściu, bez złącza po stronie próbki.

- Układ pompowy zapewniający poziom próżni w układzie rzędu 8*10-5mbar

- Gwarancja Producenta min. 12 miesięcy

- Załączony rysunek techniczny zamówionego układu chłodzącego wraz ze specyfikacją techniczną.

- Adaptacja do układu uchwytu mocującego T8 do montażu modułów detekcyjnych w obszarze pomiarowym.

..............................................................

(podpis i pieczątka  upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)