Warszawa, dnia 28.04.2020 r

Nr sprawy 43/WML/2020

WYJAŚNIENIE NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia się, że w dniach 2- 27.04.2020 r wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„Dostawę twardościomierza Vickersa z wyposażeniem"

o treści:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie zapisu: zautomatyzowana zmiana obciążeń sterowana z poziomu oprogramowania komputerowego, jak i zewnętrznego panelu sterowania.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga, aby w zależności od wybranej metody pomiaru, dostarczony przedmiot zamówienia zapewnił automatyczny dobór obciążeń przewidzianych procedurami określonymi dla danej metody (pkt 1 i 2 zał. nr 3A do SIWZ tj. Vickers wg EN ISO 6507-1, ASTM E92 i ASTM E384 oraz Knoop wg EN ISO 4545-1 i ASTM 384). Zamawiający wymaga, aby przyszły użytkownik wskazywał metodę pomiaru, korzystając z oprogramowania, jak i z zewnętrznego panelu sterowania, 
a obciążenie było dobierane automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika np. jeżeli użytkownik wybierze metodę HV 0,1 to urządzenie automatycznie dobiera obciążenie 0,9807 N, bez konieczności wykorzystywania obciążeń zewnętrznych (obciążników) nakładanych przez użytkownika.

Pytanie 2: Czy urządzenie ma posiadać 2 wyświetlacze (jeden od oprogramowania, a drugi od panelu sterowania)? Zmiana obciążenia z poziomu panelu odbywa się przecież również z poziomu oprogramowania?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dwa wyświetlacze, z czego jeden, w postaci ekranu monitora, a drugi na panelu sterowania. Ekran monitora ma służyć do obsługi programu komputerowego, natomiast wyświetlacz na panelu sterowania ma służyć do bezpośredniej obsługi urządzenia z tego poziomu, co usprawni pracę przy twardościomierzu i skróci czas wykonywania odcisków. Dzięki temu użytkownik twardościomierza będzie mógł wykonać odcisk wybraną metodą badawczą bez konieczności uruchamiania komputera, co w procesie dydaktycznym i badawczym stanowi dla Zamawiającego ważną zaletę. Dwa wyświetlacze zapewnią bowiem sprawną współpracę podczas zajęć dydaktycznych i badań poprzez koordynowanie pomiaru przez nauczyciela/kierownika badań (z poziomu komputera) i jednoczesne ich praktyczne wykonanie przez szkolonych/uczestników badań (z wykorzystaniem panelu sterowania).

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o minimalnym powiększeniu 40 razy?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o minimalnym powiększeniu 40x. Wymagane powiększenie 25x lub mniejsze, wynika z większego pola widzenia, a tym samym umożliwia szybszą ocenę topologii próbki oraz dobór jak najlepszego miejsca do wykonania odcisku lub serii odcisków bez konieczności przesuwania próbki. Małe wartości powiększeń są wymagane na etapie przygotowawczym, podczas oceny pola pomiarowego i doboru miejsc pomiarów. Większa wartość powiększeń jest niezbędna przy odczytach wymiarów wykonanych odcisków. Dlatego Zamawiający określił wartości powiększeń 25x – 1000x jako zbiór obustronnie otwarty, tj. dopuszczając powiększenia 25x i mniejsze oraz 1000x i większe.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, które posiada kamerę makro zamiast obiektywu o sumarycznym powiększeniu 25?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie jeżeli kamera makro będzie wyposażona w obiektyw optyczny dający żądane powiększenie, a pozostałe wymagania określone w zał. nr 3A do SIWZ zostaną spełnione. Zamawiający nie dopuszcza natomiast możliwości użycia szeroko pojętej kamery makro z powiększeniem cyfrowym. Powiększenia cyfrowe znacznie pogarszają jakość obrazu, co jest niedopuszczalne w procesie oceny topologii powierzchni próbki 
i doboru miejsca pomiarowego, szczególnie przy pomiarach µHV. Obraz w trybie powiększenia cyfrowego jest w rzeczywistości zwielokrotnionym w liczbie pikseli, pierwotnym obrazem obiektu, 
a więc wraz z rosnącym powiększeniem, będzie pogarszała się jakość obrazu

Pytanie 5: Czy dopuszczą Państwo zaoferowanie twardościomierza z nowoczesnym i zaawansowanym systemem optycznym pozwalającym na pracę z jednym obiektywem w wymaganym zakresie powiększeń i obciążeń ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z jednym obiektywem. W przypadku obecnych wymagań Zamawiającego, tj. przy minimum 4 obiektywach pokrywających zakres powiększenie od 25x do 1000 x, awaria któregokolwiek z nich nie wyłącza z działania całego urządzenia i użytkowanie w działalności dydaktycznej i badawczej jest nadal możliwe.  W rozwiązaniu proponowanym przez Wykonawcę, w przypadku awarii jedynego toru optycznego, całe urządzenie pozostanie wyłączone z użytkowania w działalności dydaktycznej i badawczej. Realizując zadania główne Uczelni, Zamawiający jest zobowiązany zapewnić niezakłóconą realizację zajęć dydaktycznych i badań, i dlatego wykorzystanie minimum 4 obiektywów, ma dla Zamawiającego istotne znaczenie w obszarze niezawodności urządzenia.

Pytanie 6: Czy zamiast „Zautomatyzowana magazyn obrotowy z minimum 6 miejscami (2 wgłębniki odpowiednia Vickers i Knoop + 4 lub więcej obiektywów)? dopuszczą Państwo zaoferowanie rozwiązania z jednym obiektywem, który zapewni właściwe pomiary dla obniżeń 0,01 do 2kg dla skali Vickers i Knoop?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Odpowiedź udzielona została w ramach odpowiedzi na pytanie nr 1.

tel.(WP) 261 83 97 55