| Specyfikacja techniczno - użytkowa dla HYBRYDOWEJ MASZYNY POMIAROWEJ Z WYPOSAŻENIEM |
| --- |
| Pełna nazwa handlowa, typ i producent oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………….. |
| L.p. | Wymagane parametry minimalne | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane (należy wpisać parametry urządzenia oferowanego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pomiar wielkości geometrycznych | długość, kąt, promień, średnica, figury przestrzenne: stożek, walec, kula, płaszczyzna |
| 2 | Sposób pomiaru geometrii | - pomiar optyczny |
|  |  | - pomiar stykowy |
|  | Sposoby pomiaru optycznego | - z wykorzystaniem sensora krawędziowego jak i bez sensora krawędziowego |
|  |  | - automatyczne rozpoznawanie linii, okręgu, promienia |
| 2 | Zakres pomiarowy w osiach X, Y, Z | Nie mniejszy niż: X: 250 mm, Y: 125 mm, Z: 165 mm | X:……………. Y:……………. Z:……………. |
| 3 | Wymiary stołu pomiarowego (X, Y) i materiał płyty stanowiącej podstawę stołu | Nie mniejsze niż: X: 250 mm, Y: 125 mm Granit – płyta jednolita | X:……………. Y:……………. Materiał płyty podstawy stołu: ……………… |
| 5 | Napędy osi pomiarowych | Oparte o przekładnie cierne, wymuszające przemieszczenie w osiach z prędkością maksymalną zapewniającą spełnienie warunku dopuszczalnego błędu granicznego, opisanego w pkt. 7 |
| 6 | Błąd graniczny pomiaru | Nie większy niż (2 + L / 100) µm, gdzie L to wartość odcinka mierzonego w [mm] |
| 7 | Indeksowane powiększenie w trybie CNC | Optyczne: co najmniej 175x Cyfrowe: co najmniej 1200x Liczba stopni powiększenia w trybie CNC: min. 6 | Optyczne: ……….….. Cyfrowe: ……………. Liczba stopni powiększenia w trybie CNC: ………………. |
| 8 | Oświetlenie mierzonego obiektu | - oświetlenie światłem LED przechodzącym od podstawy stołu pomiarowego (z dołu) |
|  |  | - oświetlenie powierzchniowe (światłem odbitym) pierścieniowe LED z możliwością programowego załączania i wyłączania poszczególnych sektorów diodowych |
|  |  | - z TTL, wykorzystując obiektyw urządzenia |
| 9 | Pomiarowa głowica stykowa | Kompatybilna ze standardem Renishaw, wykorzystywanym w aparaturze już posiadanej przez zamawiającego |
| 10 | Wymiary końcówek pomiarowych | Kompatybilne ze standardem Renishaw, wykorzystywanym w aparaturze już posiadanej przez zamawiającego |
| 11 | Baza końcówek pomiarowych | - możliwość zapamiętania używanej konfiguracji końcówek pomiarowych |
|  |  | - możliwość edycji bazy końcówek pomiarowych |
| L.p. | Wymagane parametry minimalne | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane (należy wpisać parametry urządzenia oferowanego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Kula kalibracyjna do kwalifikacji głowicy stykowej | W zestawie urządzenia i z dołączonym świadectwem wzorcowania kuli |
| 13 | Pomiar w trybie CNC | Automatyczny po uprzednim przygotowaniu planu pomiarowego |
| 14 | Kolorowa kamera CMOS | Rozdzielczość nie mniejsza niż: 2048 x 1590 pixeli |
|  |  | Hardware’owa synchronizacja kontroli ruchu |
| 15 | Rozdzielczość liniału dla każdej osi | Nie większa niż 0,5 µm | Rozdzielczość liniału dla: - osi X ……………. - osi Y ……………. - osi Z…………….. |
| 16 | Awaryjne zatrzymanie | Przycisk awaryjnego zatrzymania w łatwo dostępnym miejscu |
| 18 | Zabezpieczenie prowadnic przed zanieczyszczeniem | Osłony na całej długości prowadnic z możliwością demontażu |
| 19 | Sterowanie położeniem stołu pomiarowego | Dżojstik z panelem sterującym |
| Oprogramowanie pomiarowe – cechy użytkowe |
|  | Współpraca z urządzeniem, język użytkowy | Kompatybilne z oferowanym urządzeniem |
|  |  | W języku polskim |
|  | Optyczne rozpoznawanie konturu | Wykorzystanie sensora krawędziowego, umożliwiającego automatyczne śledzenie profilu na części o nieznanym zarysie |
|  | Statystyczne Sterowanie Jakością | Funkcja Statystycznego Sterowania Jakością z możliwością wyznaczenia współczynnika Cp oraz Cpk |
|  | Funkcja sensora krawędziowego | Możliwość dowolnego ustawiania i dostosowywania sensora krawędziowego do mierzonej krawędzi (zaawansowana możliwość programowania sensora krawędziowego przy trudnych krawędziach zawierająca opcje: pierwszej krawędzi, drugiej krawędzi, trzeciej krawędzi, najsilniejszej krawędzi) |
|  | Archiwizacja danych | Możliwość archiwizacji danych w postaci zdjęć oraz raportów na dysku komputera |
|  | Kalibracja powiększeń i parametryzacja | Możliwa kalibracja powiększeń i ich parametryzacja |
|  | Raport pomiarowy generowany przez oprogramowanie | Możliwość edycji danych w postaci tabelarycznej z możliwością własnego edytowania nazw okien |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym | Możliwość pomiaru i nakładania wartości długości i kąta na obraz wyświetlany na żywo |
|  | Składanie obrazu | Możliwość składania obrazów z poszczególnych pól widzenia kamery w jeden obraz |
| L.p. | Wymagane parametry minimalne | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane (należy wpisać parametry urządzenia oferowanego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Krzyż pomiarowy (linijki) | Softwarowy, wyświetlany na ekranie monitora |
| 21 | Korygowanie błędów | Funkcja do nieliniowej korekcji błędu |
| 22 | Różnicowanie oświetlenia | Możliwość zapamiętania ustawień oświetlenia w programie CNC |
| 23 | Prezentacja mierzonego detalu w trakcie pomiaru | Możliwość przedstawienia przedmiotu w trakcie pomiaru w postaci rysunku technicznego maszynowego z odpowiednimi rzutami (możliwość generowania wyników w postaci rysunku 2D mierzonej części) |
|  | Pozostałe funkcje pomiarowe | - pełne wymiarowanie części zgodne z obowiązującymi normami ISO, ASME |
|  |  | - możliwy import/eksport dokumentów w formacie CAD |
|  |  | - skanowanie profilu mierzonego z możliwością porównanie z profilem nominalnym importowanym przez plik CAD 2D |
|  |  | - eksport wyników w formatach czytanych przez MS Excel |
|  |  | - zachowanie widoku przedmiotu mierzonego w postaci pliku graficznego |
|  |  | - skaning profilu z opcją best fit-u w standardzie |
|  |  | - możliwość pomiaru średnicy podziałowej gwintu |
|  |  | - śledzenie zarysu o nieznanym kształcie |
|  |  | - tworzenie lokalnego układu współrzędnych na elemencie mierzonym |
|  |  | - obracanie mierzonego detalu o zadany kąt i przemieszczanie o zadaną wartość |
|  |  | - na konstrukcję elementów typu: punkt, prosta, styczna, linia symetrii z już istniejących elementów geometrycznych |
|  |  | - na tworzenie geometrii teoretycznych poprzez podanie parametrów np. współrzędne środka i średnica dla okręgu |
|  |  | - ocena błędów kształtu oraz położenia: położenie, okrągłości, współśrodkowość, symetria, prostoliniowość równoległość, prostopadłość, wprowadzanie tolerancji dla średnic, długości, kątów oraz błędów kształtu i położenia |
| 37 | Jednostki pomiaru | Pomiar długości i kąta możliwy w: - skali milimetrowej i calowej - stopniach i w mierze dziesiętnej |
| 38 | Komputer pomiarowy | Komputer pomiarowy kompatybilny z oprogramowaniem sterującym pomiarami za pomocą oferowanego urządzenia, wyposażony w system operacyjny co najmniej Microsoft Windows 10 Premium |
| 39 | Wyposażenie dodatkowe komputera pomiarowego | - co najmniej dwa monitory dotykowe o przekątnej min. 22 cale lub większej, współpracujące z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym; - klawiatura i mysz optyczna |
|  | Zasilanie urządzenia | 230V/50Hz wtyk w standardzie „C” stosowany na terenie Polski, z przewodem zasilającym dołączonym do urządzenia, dostosowanym do jego mocy |
|  | Oznakowanie CE | Naniesione w widocznym miejscu, na obudowie urządzenia, potwierdzające spełnienie branżowych przepisów i dopuszczenie do obrotu na rynku europejskim |
| L.p. | Wymagane parametry minimalne | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane (należy wpisać parametry urządzenia oferowanego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bezpieczeństwo użytkowania | Urządzenie oznakowane wszystkimi niezbędnymi symbolami (piktogramami) związanymi z bezpieczeństwem eksploatacji |
|  | Oznakowanie identyfikujące urządzenie | Oznakowane tabliczką znamionową zawierającą nazwę urządzenia, typ, rok produkcji, numer seryjny, nazwę producenta, umieszczoną w miejscu widocznym dla użytkownika |
|  | Serwis gwarancyjny | Świadczony przez autoryzowany serwis producenta | Adres serwisu autoryzowanego przez producenta ..…………………… |
|  | Okres gwarancyjny | Liczony od daty bezawaryjnego uruchomienia urządzenia w siedzibie zamawiającego nie mniejszy niż 12 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek ograniczeń i/lub włączeń z zakresu gwarancji elementów urządzenia i jego wyposażenia, mających zasadniczy wpływ na zachowanie wymaganych parametrów urządzenia. | Gwarancja: …………... |
|  | Instrukcja obsługi | Dostarczona wraz z urządzeniem, opracowana w języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej na nośniku USB lub CD w plikach otwartych, nie zabezpieczonych hasłem lub w postaci drukowanej |

.........................................................................................

(podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)